Суворов Петр Анатольевич, кандидат технических наук

Требования к нестандартным малогабаритным измерительным антеннам для контроля побочных электромагнитных излучений технических средств

Такими требованиями являются затухание асимметричной составляющей измеряемого сигнала и предельная чувствительность при измерении побочных электромагнитных излучений технических средств  I1I, I2I.

Данные требования обусловлены тем, что при измерении электромагнитного поля вблизи ТС  необходимо учитывать то обстоятельство, что измерительная антенна находится в ближней или промежуточный зоне излучателя, т.е. электрическое поле имеет потенциальный характер (для частот измерения до 170-200МГц, где в основном используются активные антенны)

Поэтому, наличие потенциала электрического поля, отличного от нуля, (чего нет при измерениях в волновой зоне) накладывает определённые требования на затухание асимметричной составляющей сигнала согласующего устройства  диполя, из-за недостаточности которого возможна значительная ошибка при измерении поля в ближней  зоне излучения.

В общем виде, требуемое затухание асимметричной составляющей в дБ можно записать так:

Ва (дб) =20lg 100/Y + А + С,

где:  Y  погрешность измерения в %, обусловленная конечным значением затухания асимметрии,  h – высота размещения центра диполя над границей раздела электрических сред,   ℓа- действующая высота диполя.

А = 20lgEсвEc,    С = 20lghlд.

Требуемое значение  Ва для  ψ = 10% ( 0,93дБ)  и  С = 20дБ  (h =1м, ℓа= 0,1м ) в зависимости от d приведены в табл.1

Табл.1

| d м | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение Ecв/Ec в раз. | 0,18 | 0,256 | 0,323 | 0,38 | 0,53 | 0.59 | 0.71 | 0.79 | 0.88 |
| Отношение Ecв/Eс в дБ ( коэф. А) | -14,9 | -11,8 | -9,8 | -8,3 | -5,6 | -4,5 | -2,87 | -2,0 | -1,1 |
| Bа дБ | 25,1 | 28,2 | 30,2 | 31,7 | 34,4 | 35,5 | 37,13 | 38 | 38,9 |

На рис 1 представлена зависимость требуемого затухания асимметрии Bа= F(d) для разных значений действующей высоты диполя ℓа(0,1м, 0,2м и 0.3м).

Из рис.1 видно, что чем ближе расположена измерительная антенна к источнику излучения и чем больше габариты приёмной антенны при заданной погрешности измерения, тем ниже требования по затуханию асимметрии согласующих устройств.

Предельную чувствительность активной измерительной антенны можно рассматривать как собственное шумовое поле антенны  Eша мквмкГц   при условии, что приёмный тракт является не шумящим.

Требования к предельной чувствительности активных антенн для проведения  спец -исследований   определялись   для следующих условий:

1.  Расстояние пробного замера ПЭМИ от ПЭВМ  d  равно примерно 1метр.

2. Интенсивность ПЭМИ технических средств, определяемую радиусом зоны R2 равной 10 метров для 2 и 3 категории  для сигналов видео теста  (как наиболее опасных).

3.  Отношение с/ш при измерениях должно быть не хуже чем  3.

Результаты расчёта  предельной чувствительности  измерительной антенны при указанных условиях сведены в таблицу 2 и рис.2.

Табл.2.

| F МГц | 0,001 | 0.1 | 1 | 10 | 30 | 100 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EсN мквмкГц | 1500 | 200 | 70 | 10 | 2 | 3 | 3 |
| Eсd мквм | 7725 | 1030 | 360.5 | 266.3 | 382.7 | 205,5 | 51.5 |
| Eша ΔF=9кГц мквмкГц ΔF= 120кГц | 430 | 57.2 | 20.2 | 14.79 | 21.26 5.68 | 3.11 | 0.78 |
| rHша ΔF=9кГц мквмкГц | 935 | 124.3 | 44 | 32.15 | 46.2 | _ | _ |

При этом не учитываются интермодуляционные помехи и шумы, свойственные широкополосным активным антеннам при работе в открытом эфире, которые  могут снизить примерно на 10-20 дБ  предельную чувствительность, и это уже будет реальная чувствительность измерителя. Этот вывод касается и  анализаторов спектра с пассивной антенной типа ДП-3 в качестве измерителя ПЭМИ, в которых входной сигнал без преселектора непосредственно подаётся на кристаллический смеситель анализатора спектра. Поэтому паспортные данные по пороговой чувствительности анализаторов совместно с пассивной антенной в открытом эфире следует снизить (ухудшить) также примерно на 10-20 дБ.